Table 1

Measurements of the B field and the dB/dt in a plane parallel to the axis of the magnetic coils for stimulators A (Magstim 200), B (Cadwell MES-10), and C (Cadwell High Speed), at an output of 50%.

| Type of measure | Mag | Probe | [kT/s] (Peak) |  | Hall effect | [mT] (rms) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Distance (cm) | Stim A | B | C | Stim A | B | C |
| 0.5 | 14.7 | 15.5 | 9.5 | 747.3 | 744.0 | 371.7 |
| 1 | 12.9 | 13.0 | 7.8 | 656.3 | 658.3 | 349.3 |
| 2 | 9.0 | 10.4 | 5.3 | 542.7 | 606.7 | 279.3 |
| 5 | 3.5 | 2.9 | 1.8 | 166.0 | 104.7 | 55.5 |
| 10 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 51.3 | 42.5 | 18.1 |
| 15 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 25.1 | 21.6 | 10.0 |
| 20 | 0.17 | 0.12 | 0.02 | 9.6 | 4.8 | 4.8 |
| 30 | 0.060 | 0.036 | 0.003 | 6.9 | 2.8 | 2.8 |
| 40 | 0.037 | 0.017 | 0.003 | 4.6 | 1.8 | 2.0 |
| 50 | 0.020 | 0.007 | 0.003 | 2.4 | 1.8 | 1.6 |
| 60 | 0.009 | 0.006 | 0.003 | 2.1 | 1.3 | 1.4 |
| 100 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 2.2 | 0.3 | 2.0 |