CAMPAGNA DI MISURA SEGNALI DI ELETTROBISTURI PRESSO 
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

ROMA, 3-4 OTTOBRE 2012

Strumentazione di misura: Narda EHP-200

Modello elettrobisturi: Force Valleylab

| Codifica misure (ID): PX_SX_W_MODO_CAMPO |  |
| --- | --- |
| PX | Identifica la posizione della sonda rispetto al fantoccio (vedi schema punti di misura) |
| SX | Identifica la provenienza dei cavi dell’elettrobisturi (basso/alto) |
| W | Potenza dell’elettrobisturi espressa in watt ( 25 W, 50 W, 100 W, 200 W) |
| MODO | Modalità di lavoro dell’elettrobisturi (CUT = taglio puro; FULG = coagulo-fulgurate; DESS = coagulo-dessicate) |
| CAMPO | Identifica il campo misurato (campo E/H) |

SETUP 1 (S1)									SETUP 2 (S2)

Provenienza dei cavi elettrobisturi dal basso 				Provenienza dei cavi elettrobisturi dall’alto

Schema punti di misura

H: altezza dal suolo del baricentro del sensore

D1: distanza trasversale puntale manipolo – baricentro sensore

D2: distanza longitudinale puntale manipolo – baricentro sensore

| Elenco punti di misura |  |
| --- | --- |
| P1 | Posizione n°1: il centro della sonda è posizionato a destra del fantoccio ad una altezza dal suolo di H = 85 cm, distanza trasversale D1=35 cm |
| P2 | Posizione n°2: il centro della sonda è posizionato a destra del fantoccio ad una altezza dal suolo di H = 155cm, distanza trasversale D1 = 35 cm |
| P3 | Posizione n°3: il centro della sonda è posizionato a sinistra del fantoccio ad una altezza dal suolo di H = 85 cm, distanza trasversale D1 = 35 cm (simmetrico a P1) |
| P4 | Posizione n°4: il centro della sonda è posizionato a sinistra del fantoccio ad una altezza dal suolo di H = 155cm, distanza trasversale D1 = 35 cm (simmetrico a P2) |
| P5 | Posizione n°5: il centro della sonda è posizionato a sinistra del fantoccio ad una altezza dal suolo di H = 85 cm, distanza trasversale D1 = 35 cm, distanza longitudinale D2 = 90 cm |
| P6 | Posizione n°6: il centro della sonda è posizionato a sinistra del fantoccio ad una altezza dal suolo di H = 155cm, distanza trasversale D1 = 35 cm, distanza longitudinale D2 = 90 cm |

Tabella misure campo E (RBW 30 kHz)

| ID | Campo E |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Frequenza [kHz] | Picco Massimo [V/m] | Banda Larga [V/m] | Span [MHz] |
| P1_S1_50W_CUT_E | 395 | 180.79 | - | 0.200 - 2 |
| P1_S1_100W_CUT_E | 395 | 260.29 | 260.29 | 0.200 - 2 |
| P1_S1_100W_DESS_E | 272 | 83.10 | 205.42 (*) | 0.010 - 5 |
| P1_S1_100W_FULG_E | 423 | 67.36 | 196.06(*) | 0.010 - 5 |
| P1_S1_200W_CUT_E | 395 | 259.57 | 263.69 | 0.200 - 2 |
| P2_S1_100W_CUT_E | 395 | 53 | 53.35 | 0.200 - 5 |
| P2_S1_100W_FULG_E | 420 | 13.5 | 151.43(*) | 0.015 - 5 |
| P3_S1_100W_CUT_E | 398 | 295.85 | 312.51(*) | 0.015 - 5 |
| P3_S1_100W_FULG_E | 420 | 73.68 | 185.70(*) | 0.015 - 5 |
| P4_S1_100W_FULG_E | 435 | 14.83 | 152.22(*) | 0.015 - 5 |
| P4_S1_100W_CUT_E | 390 | 60.16 | 152.52(*) | 0.015 - 5 |
| P5_S1_100W_CUT_E | 393 | 54.67 | 55.47 | 0.055 - 5 |
| P5_S1_100W_FULG_E | 423 | 12.57 | 28.48 | 0.055 - 5 |
| P6_S1_100W_CUT_E | 393 | 21.67 | 22.05 | 0.055 - 5 |
| P6_S1_100W_FULG_E | 438 | 4.47 | 10.85 | 0.055 - 5 |
| P1_S2_100W_CUT_E | 390 | 391.90 | 407.47(*) | 0.015 - 5 |
| P1_S2_100W_FULG_E | 435 | 100.34 | 244.30(*) | 0.015 - 5 |
| P2_S2_100W_CUT_E | 398 | 53.46 | 152.15(*) | 0.015 - 5 |
| P2_S2_100W_FULG_E | 423 | 12.58 | 28.42 | 0.055 - 5 |
| P3_S2_100W_CUT_E | 393 | 353 | 356.61 | 0.055 - 5 |
| P3_S2_100W_FULG_E | 423 | 98.72 | 220.84 | 0.055 - 5 |
| P4_S2_100W_CUT_E | 393 | 60.31 | 61.08 | 0.055 - 5 |
| P4_S2_100W_FULG_E | 430 | 14.69 | 32.90 | 0.055 - 5 |
| P5_S2_100W_CUT_E | 393 | 36.57 | 36.78 | 0.055 - 5 |
| P5_S2_100W_FULG_E | 430 | 7.08 | 16.49 | 0.055 - 5 |
| P6_S2_100W_CUT_E | 393 | 19.30 | 19.45 | 0.055 - 5 |
| P6_S2_100W_FULG_E | 423 | 3.59 | 8.68 | 0.055 - 5 |

(*) Il valore “banda larga” include l’artefatto alle frequenze  più basse, mentre il valore del picco massimo è correttamente estratto dal file dati.

Tabella misure campo H

| ID | Campo H |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Frequenza [kHz] | Picco Massimo [A/m] | Banda Larga [A/m] | Span [MHz] |
| P3_S1_25W_CUT_H | 393 | 0.0562 | 0.066 | 0.055 - 3 |
| P3_S1_50W_CUT_H | 393 | 0.0835 | 0.090 | 0.055 -3 |
| P3_S1_100W_CUT_H | 393 | 0.1313 | 0.135 | 0.055 -3 |

ULTERIORI MISURE DI CAMPO E

Sono state eseguite ulteriori misure di Campo Elettrico nella configurazione P1_S2_100W_CUT_E, modificando la posizione dei cavi dell’elettrobisturi come da immagini seguenti:

Cavi ravvicinati

Picco Massimo: 327 V/m @ 392 kHz

Larga Banda: 330 V/m

Cavi in configurazione «standard» (come da misure nelle tabelle)

Picco Massimo: 349 V/m @ 392 kHz

Larga Banda: 349 V/m

Cavi «lontani»

Picco massimo: 397 V/m @ 392 kHz

Larga Banda: 400 V/m

Cavi «lontani» (di cui uno più vicino al sensore)

Picco massimo: 440 V/m @ 392 kHz

Larga Banda: 440 V/m